- 产品参数

- 一、运动轮椅：

- 1.荷载等级：100KG，符合GB/T 13800-2021《手动轮椅》标准要求。

- 2.扶手向下，符合标准条款5.6，标准要求扶手加载760N荷载，不损坏（最大使用者质量75-100kg）

- 3.装置

- （1）符合标准条款5.2.3，标准要求配后的轮毂（车圈）的径向跳动和端面跳动均应小于4mm，手圈得劲向跳动应小于8mm。

- （2）符合标准条款5.2.6，标准要求折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下；搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为86°-90°，内侧不应有下垂现象。

- 4.外形尺寸，标准要求总长≤1200mm，总高≤850mm，总高≤1500mm。

- 5.质量，符合标准条款5.4，标准要求折叠普通型手动四轮轮椅车的质量应不大于22kg。

- 6.驻坡性能，符合标准条款5.5，标准要求≥8°。

- 二、功能轮椅

- 1.符合GB/T 13800-2021《手动轮椅》标准要求。

- 2.零部件外表面，符合标准条款5.1.1，标准要求：轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。

- 3.外形尺寸，符合标准条款5.3，标准要求轮椅车/室外用的外形尺寸不得大于：总长≤1200mm，总宽≤700mm，总高≤1400mm。

- 4.装配，符合标准条款5.2.1， 标准要求：轮椅车装配后其各项功能应按生产商的说明正常使用、所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隔适当、不得有卡滞或松弛现象。

- 5.性能，符合标准条款5.3，项目内容：性能指标、手动四轮轮椅车。车轮着地性，除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。

- 三、护理轮椅

- 1.表面要素

- （1）零部件外表，，标准要求：轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。

- （2）镀铬零件，主要表面无明显的鼓泡，孔隙，粗糙，裂纹，漏镀等镀层缺陷

- （3）镀锌零件，主要表面应平滑，无滴瘤，粗糙和刺锌，无起皮，无残留的溶剂渣

- （4）阳极氧化零件，主要表面应色泽均匀，无色差，无可见缺陷。

- （5）涂漆表面，应平整光滑，色泽均匀、不许露底、起泡、剥落、开裂不得有明显的擦伤、碰伤

- （6）焊接表面：应光滑平整，不得有焊瘤或凹坑，焊缝均匀，不得有气孔、裂纹、夹渣、漏焊、烧穿等缺陷

- 2.外形尺寸，轮椅车的最大外形尺寸不得大于，规定数值轮椅车外形尺寸手动四轮轮椅车/室外用总长L:1200mm

- 总宽B:700 mm

- 总高H: 1400 mm

- 3.质量：折叠普通型手动四轮轮椅车的质量应不大于 25kg

- 4.装配：（1）轮椅车装配后其各项功能应能按生产商的说明正常使用，所有转动、移动部件均应运动均匀、灵活，间隙适当，不得有卡滞或松弛现象.

- （2）轮椅车的轮辋(车圈)应合QB1802的规定

- 辐条和条母应符合 QB/1888的规定

- 轮胎应符合GB/T 1702的规定

- （3）各车轮的辐条应调节均匀，辐条头不允许突出条母之外

- （4）装配后的轮辋(车圈)的径向跳动和端面跳动均应小于4 mm，手圈的径向跳动应小于10mm，端面跳动应小于5mm

- （5）传动机构应有良好的配合，链条与链轮的啮合应松紧适当，传动中不应出现掉链现象，不应有咬链声

- （6）折叠式轮椅车应折合、展开灵活，不得过松或过紧。

- （7）折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下

- 搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为88°-90°

- 内侧不应有下垂现象

- 5.性能

- 车轮着地性，除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地

- 静态稳定性（纵向前倾）

- 轮子不制动，轮椅车在最不稳定状态

- 轮子制动，轮椅车在最不稳定状态

- 轮子不制动，轮椅车在最稳定状态

- 轮子制动，轮椅车在最稳定状态

- 在上述四种情况下倾斜角度≥10°。

- 静态稳定性（纵向后倾）

- 轮子不制动，轮椅车在最不稳定状态

- 轮子制动，轮椅车在最不稳定状态

- 轮子不制动，轮椅车在最稳定状态轮子制动，轮椅车在最稳定状态

- 防翻装置在最不稳定状态

- 防翻装置在最稳定状态

- 在上述五种情况下倾斜角度≥10°

- 驻坡性能≥8°

- 滑行偏移量≤350m

- 最小回转半径≤950 m

- 最小换向宽度≤1500m

- 座(靠)垫阻燃性（牛津布材质），按3.7 的规定测试后，轮椅车的座(靠)垫在测试中应不产生进行性闷烧和火焰燃烧。

- 四、沐浴椅

- 符合MZ/T 119-2018《淋辅助器具淋浴椅》

- 外观：零部件外表面应无尖角、毛刺、明显的划伤、变形接合部位不可脱落。与人体接触的紧固件应无突出，并无尖角、毛刺等。表面处理件不应有露底、剥落、生锈，管内不应有残留的溶剂渣，颜色不应有明显色差。

- 跌落试验，将淋浴椅调至最大使用尺寸，在地面上铺2mm厚的橡胶垫，使淋浴椅的一个脚底部与其斜对面呈10°倾斜，从高450mm处试验后，

- 应无安全性破损、变形、松动及脱落，支脚末端不应从支脚垫底部刺穿落到地面，前后支脚各10次。

- 防滑试验：把淋浴椅放置在测试平面上，椅座上放置60kg的载荷，椅腿最下部施加180N拉力，在前后或左右的两方的任意面施加均等载荷。试验后，淋浴椅应无移动。

- 五、坐便椅

- 外观：座便椅所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等

- 外形尺寸：总长:490mm+50mm总宽:570mm+50mm，

- 最小高度:620mm+50mm，最大高度:730mm±50mm

- 3.最大负荷：座便椅承重100kg 载荷不破裂。

- 六、助行器

- 符合GB/T 14728,1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第1部分:框式助行架》

- 结构尺寸：最大宽度，室内式≤650，往复式助行架运动宽度≥90%最大宽度。

- 手柄套宽度，20≤手柄套宽度≤50

- 支脚垫底部直径≥35

- 3.腿部件和支脚垫：支脚垫末端的设计应防止腿部件穿透支脚垫，

- 支脚垫应可更换。

- 支脚垫应不使地面着色

- 所有支脚垫尺寸应一致。支脚垫宜柔软、耐磨、与地面接触时有较高摩擦系数。

- 支脚垫底面宜避免吸附现象

- 支脚垫与腿配合宜安全可靠。

- 4.材料和成品

- 正常使用，材料应不掉色,不使皮肤衣服着色所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物。

- 使用时不宜有异响。

- 如使用反光材料，宜尽量垂直安置，与行进方向成直角，且在不高于800mm的位置。

- 5.稳定性

- 前倾翻角度≥10.0°

- 后倾翻角度≥7.0°

- 以上参数必须全部提供第三方检验报告